接线说明

图1                          图2               图3（CHB401专用）

注： 1.图1、图3中OUT1为主输出，如是AC 30A/220V则仅有一对常开点；OUT2 一般用于报警或制冷

2.图2为移项表的接线图，OUT1与OUT2为同时输出

3.特殊仪表的接线请参看仪表上的接线图

4. 继电器触点输出。触点AC 3A/220V（阻性负载）

5.逻辑电平（用于固态继电器）DC  0~12V，输出的最大电流值

6.双向可控硅过零触发，用于控制晶闸管

输出接线图：

①继电器触点开关输出(NO：常开)     ②逻辑电平输出       ③ 双向可控硅过零、移项触发输出

(仪表自整定功能

启动自整定：

- 启动自整定时，加热系统须处在工作状态，测温温度要求低于设定温度。

- 按“SET”键约5秒，进入参数设定状态，连续按“SET”键 直至出现参数“LKV”，将此参数值改为1。再按“SET”键至出现参数“ATV”时，输入相应自整定类型号（1,2，3可选，一般用1），按“SET”键约5秒AT灯亮，SV数据闪动，仪表开始自整定。

- 长按“<”或“Ⅴ”键约5秒后放开，可以直接进入自整定状态

自整定结束后，AT灯灭，仪表自动运算出一组适合加热系统的参数，仪表按新的PID参数进行控制。

新的PID参数可在仪表上查找。

CHB系列 智能温度控制仪

使用说明书

首先感谢您选用汇邦产品，CN系列是公司潜心研发的普及型智能温度控制仪。它是以计算机芯片作主控单元，采用多重数字滤波电路、干扰自动恢复、PID控制及自整定等功能。产品具有测量精度高、控温准确稳定，抗干扰能力强、操作简单等优点，此款仪表适应性广、性价比极高.

( 技术指标

| 额定电压 | 180V～240V，50Hz |
| --- | --- |
| 电源功耗 | (5W |
| 准确度等级 | 1级 |
| 分辨率 | 1℃ |
| 环境温度 | 0℃～50℃ |
| 相对湿度 | 35%～85%（无冷凝） |
| 接线方式 | 接线端子 |

产品符合《Q/320401HBD001-2000XMT系列PID智能温度调节仪》标准的要求

(型号编制说明

CHB□

(1)   (2) (3)  (4) (5) (6)  (7)  (8)  (9)  (10) (11)

| 序 号 | 名 称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| ⑴ | 外 型 | 401: 48mm×48mm×85mm 402: 48mm×96mm×82mm 901: 96mm×48mm×82mm 702: 72mm×72mm×82mm 902: 96mm×96mm×82mm 168: 160mm×80mm×70mm |
| ⑵ | 控制方式 | 0：PID控制 1: 位式控制 |
| ⑶ | 输入方式 | 1：热电偶输入 2：热电阻输入 |
| ⑷ | 输出方式 | 1：断续输出 |
| ⑸ | 制冷方式 | 0: 无制冷 1：位式制冷 2：比例制冷 |
| ⑹ | 报警方式 | 0:无报警 1:上限报警 2:下限报警 |
| ⑺ | 输入类型 | 1：K分度 2：E分度 3：Pt100 4：Cu50 6：J分度 |
| ⑻ | 输出类型 | 1：继电器触点开关输出 2:逻辑电平输出（用于控制SSR） 3：单相可控硅过零触发输出（用于控制晶闸管） |
| ⑼ | 制冷类型 | 0：无制冷输出 1：继电器触点开关输出 2：逻辑电平输出（用于控制SSR） 3：单相可控硅过零触发输出（用于控制晶闸管） |
| ⑽ | 报警类型 | 0：无报警输出 1：继电器触点开关输出 2：逻辑电平输出（用于控制SSR） 3：单相可控硅过零触发输出（用于控制晶闸管） |
| ⑾ | 温度范围 | 1：0℃～100℃ 2：0℃～150℃ 3：0℃～400℃ 4：0℃～600℃ 5：0℃～800℃ 6：0℃～999℃ |

( 尺寸

单位：毫米

| 型号 | 面框尺寸 | 壳体尺寸 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | H | w | h | l | KW | KH |
| CHB401 | 48 | 48 | 44 | 44 | 85.5 | 45 | 45 |
| CHB402 | 48 | 96 | 44 | 90 | 83 | 45 | 91 |
| CHB901 | 96 | 48 | 90 | 44 | 83 | 91 | 45 |
| CHB702 | 72 | 72 | 66 | 66 | 83 | 67 | 67 |
| CHB902 | 96 | 96 | 90 | 90 | 83 | 91 | 91 |
| CHB168 | 160 | 80 | 148 | 74 | 70 | 149 | 75 |

( 面板各部分说明

⑴ 设定键（SET）

⑵ 移位键（R/S）

⑶ 减值键（Ⅴ）

⑷ 增值键（Λ）

⑸ 测量值显示单 元（PV）

⑹ 设定值显示单元（SV）

⑺ 控制输出1指示灯（OUT1,绿色）

⑻ 控制输出2指示灯（OUT2,绿色）

⑼ 报警指示灯（ALM ,红色）

⑽ 自整定指示灯（AT，红色）

(操作

进入每一种状态的操作程序

参数类型

1.在PID参数设定方式，每按一次（SET）键，将按顺序显示下表参数，但是根据定货规格，有些参数可能不出现，初始值也可能有所不同.

| 序 号 | 名 称 | 设 定 | 描 述 | 初 始值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pv | (加热端) 比例带 | 1-100%*0.1% | 设置加热比例带 Pv=O为位式加热控制 | 050 |
| IV | 积分时间 | 1-200*10秒 | 消除静差， Iv=0为PD加热控制 | 042 |
| Dv | 微分时间 | 0-200秒 | 1．对波动进行提前控制 2. Dv=0为PI加热控制 3. Pv=O时，此参数为下回差值 | 080 |
| ITv | 过冲抑制 | 0-200℃ | 用来阻止积分作用所产生的上过冲或下过冲 | 010 |
| SPv | 比例带 分离 | 0-200℃ | 用来阻止比例作用所产生的上过冲和下过冲 当SP=0时无此作用，自整定后自动为0 | 025 |
| riv | 报警回差 | 0-200℃*0.1 | 1.报警启动回差值 2. riv值末位代表0.1℃ | 010 |
| AHv | 上限报警 参数 | 0-100℃ | 1.设置上限偏差报警参数 2.当PIV≠0时，AHV为制冷起始值 3.若仪表为下限向下报警功能时，此参数为下限报警值 | 010 |
| Tv | (加热端)输出循环周期 | 1-100秒 | 设置控制器输出循环时间（加热端） 当电流或电压输出时为输出平滑系数，系数越大越平滑 | 继电器输出：20 电压输出：3 可控硅触发：3 |
| Btv | 温度修正参数 | 0-200℃ | 用以修正温度误差,默认值为100（对应环境温度）,每1个单位为1度 | 100 |
| rv | 温度范围 | （20-99）*10℃ | 测温范围调整值（特殊功能仪表无此项） | 40 |
| Atv | 自整定参数 | 1,2,3 | 用于使PID参数自动适应用户系统的自动演算功能 | 000 |
| Lkv | 参数锁 | 0,1 | 当LKv为000时所有内部参数锁定, 当LKv为001时,内部参数允许修改 | 000 |

2.如需位式控制，请修改下列参数为  Pv=0   dv=下回差值，SPv=0 （无需回差值，则dv=0）

# Text boxes

®

( 尺寸

地    址：江苏省常州市新北区天安工业村A加5楼

销售热线：0519-85132277

售后服务：0519-89801568

传    真：0519-85108252

E-mail  ：winpark@cnwinpark.com

网    址：Http/www.cnwinpark.com

版本号/修改号：V1.02